## 报价表
蚌埠市妇幼保健院(2019年第3季度)设备配备供货商报价表
报价单位(盖章)： |  |  |  | 日期： 年 月 日
产品参数配置(规格、产地不限) |  |  |  |  | 实际报价
一 | 麻醉科设备
序号 | 品名 | 规格、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额 | 备 注
1 | 麻醉视频喉镜(成人) | 百万以上像素，开机无需等待即可进入工作，窥视片前端为防雾玻璃，光透性好；窥视片角度：42度；具有实时高清拍照、摄像功能，大容量内存，图像效果优良，可导入PC保存重要数据；屏幕分辨率：≥1600×1200，旋转角度灵活，向前15°，向左右向后各110°；内置锂电池≥3000mAh，电池可重复使用≥500次，电池放电时间：>4h；内置LED光源，光亮度≥800lux，视场角：80º±10%；镜片适用于成人人群。 |  | 1 |  | 0
| 配件：镜片(窥视片) |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 配件：插管辅助器 |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 配件：内置锂电池 |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材： |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
二 | 检验科设备
2 | 血液融浆机 | 循环能力：≥20kg/min；控温范围：室温～50℃；最大化浆量：12袋/次（50ml/袋～200ml/袋）；解冻时间：10～15min，解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间。 |  | 1 |  | 0 | 名称可能多种,请填写注册证名称或设备准确名称
| 配件： |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材： |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
三 | 影像科设备(心电图室、放射科)
3 | 十二导联心电图机 | 12导联同步采集、显示、打印；输入阻抗：≥50MΩ、输入回路电流：≤50nA；节律导联方式:单通道与三通道选择，每通道12导联任选；记录纸：支持卷纸/折叠纸；液晶屏，支持触摸屏操作和按键操作；具有打印预览功能，诊断报告修改功能；支持在屏诊断；交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上；具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式；分析多种心律失常类型；可存储回放病人数据,并可通过U盘,扩展内存容量；具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极,提示各个导联脱落的信息；采用标准导联,能得十二导心电图,提供临床诊断的特异性和敏感性；具有便携式提手。 |  | 1 |  | 0
| 配件：内置锂电池 |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 配件： |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材：心电图纸 | ****×**** |  | 1 |  | 0 | 规格型号、每卷单价
4 | 医用干式胶片打印机(DR CT 胶片) | 分辨率：≧320 dpi；打印速度：14″×17″≧60张/小时 8″×10″≧80张/小时；胶片片盒：2个片盒可容纳约200张胶片；打印技术：干式打印，明室操作；打印灰度：12bit；胶片尺寸：8″×10″ 10”×12” 11” ×14” 14″×17″；胶片类型：医用干式胶片；网络协议：DICOM3.0标准。 |  | 1 |  | 0
| 配件：墨盒 |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材：打印机墨盒 |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材：胶片 | 8″×10″ |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材：胶片 | 10”×12” |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材：胶片 | 11”×14” |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材：胶片 | 14″×17″ |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
四 | 新生儿病房设备
5 | 双面蓝光婴儿培养箱 | 电脑伺服控制箱温和皮肤温度，显示箱内湿度，LED数字显示，加热功率指示0-100%，故障自动报警，具有RS-232接口；箱温控范围：25-39℃.具有≥37℃功能键；肤温设定范围：30～38℃，具有≥37℃功能键；触摸式操作面板；显示方式LED数字显示，设置温度与箱温温度分屏显示；具有多种故障报警功能：断电、传感器、温度上偏差、温度上偏差、箱温超温、风机和系统故障报警，报警时自动切断加热电源；应有断电记忆和自检功能；侧面各二个输液孔，婴儿床可拉出；光源为LED灯管，寿命为50000小时以上，无须更换灯管，光源在五年内保换；配套双面蓝光治疗装置；上蓝光波长范围：425nm～475nm，蓝光辐照强度≥2000μW/cm2，光源为LED灯管；下蓝光波长范围：425nm～475nm，蓝光辐照强度≥4500μW/cm2，光源为LED平板。 |  | 2 |  | 0
| 配件： |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
| 耗材： |  |  | 1 |  | 0 | 按最小使用单位报价
总价 |  |  |  |  | 0
备注：1.除特别标明需求(使用科室建议的品牌厂家)的，欢迎贵公司有类似的性价比优的设备推荐，对于不同生产厂家的设备，请依次按顺序填写并报价(不限数量)。 希望精诚合作、互惠发展。设备无配套耗材的必须注明，有配套试剂、耗材、易损配件等消耗品(不得捆绑销售)以及工作站(电脑管理系统)等，必须开放、通用并逐个品种报价；工作站等在八年期内系统免费升级；特殊或专利的产品必须注明。所有产品符合相关国家法律规定，不指定要求专门的委托销售授权书。
2.填报注意：按申请科室单个设备逐项竞价报价(不经销的品种可以不填报)，非打整包报价。“规格、型号”栏填写所报设备的性能参数，特色功能请在条目前加★注明；“生产厂家”填写全名(不要简称)；“单价”直接填写，“金额”自动生成；“备注”栏填写质保年限(默认1年)、赠送材料、增值服务等。
3.所有产品报价均为产品送达指定使用科室、验收合格后的报价(无搬运、安装等费用)。报价除纸质外，请提供Excell电子版报价表(开标后可以通过电子邮箱bbsfybjyyjk@163.com或微信等方式发送但必须与纸质报价单一致)。
4.提供的“规格、型号”及“生产厂家”为临床推荐使用，可以优先竞价报价，不排斥达到同等性能的其他生产企业的品牌设备参与报价(可以作为以后使用需求时的备选)；可以设备加耗材报价、也可以设备单单独报价、也可以耗材单独报价。
5.敬请将本报价表加盖公章后，且密封于信封或档案袋中外加封并加盖骑缝印章(否则视为无效)，外包装完好，请在2019年08月06日下午15:00之前快递寄达或送达我院药械科，过期不收。
6.本次为邀约竞价，每个产品、每种耗材(不捆绑)均可单独报价、单独配送。贵公司资质证明在我院已存档且未过有效期限的，仅需提供本报价表一式两份并加盖公章，否则必须提供完整的公司资质证明材料并加盖公章。
7.供应商补充说明：